10  УТИЛИЗАЦИЯ

10.1 Счетчик и его составные части не представляют опасности для жизни и здоровья людей и окружающей среды во время эксплуатации, хранения и по истечении срока службы.

10.2 Счетчик утилизируется по усмотрению потребителя, за исключением элемента питания, который необходимо сдать в пункт сбора батареек.

10.3 Счетчик драгоценных металлов не содержит.
11  РАБОТА СО СЧЕТЧИКОМ

11.1 При нажатии кнопки (около 1 секунды), расположенной на боковой поверхности счетчика (см. рис. 1), на индикаторе отображается значение объема (V 0.000 m3) для расчета за потребленный газ.

При  последующих  нажатиях  кнопки  на  индикаторе  счетчика  отображается  информация  о  текущем  расходе  (Q 0.000 m3/h) и далее об объеме газа, потреблённом за предыдущий месяц в м3 (М, объём, месяц).

При удержании кнопки более 3 секунд в нажатом состоянии на любом параметре (V, Q, M) на индикаторе раскрывается месячный архив (последняя цифра года, объем газа, по состоянию на конец просматриваемого месяца в м3, номер просматриваемого месяца). Через 30 с после последнего нажатия кнопки счетчик автоматически возвращается на индикацию объема.

При возникновении внештатной ситуации на ЖКИ всех исполнений счетчиков индицируется:

- мигающий символ батареи – предупреждение об истечении 90 % полезного срока службы батареи;

- символ батареи светится постоянно – батарея разрядилась и требуется ее замена в ближайшее время;
- Е – неисправность в работе счетчика.

В таких случаях необходимо сообщить об этом газоснабжающей организации.

Блеклость свечения ЖКИ не является неисправностью счётчика.

11.2 C помощью компьютера (программа MonGas), который подключается к счетчику по последовательному интерфейсу типа RS-232 через разъем, расположенный на боковой стенке счетчика, можно посмотреть текущие параметры и состояние счетчика, а также cчитать и распечатать на принтере архивные данные. Разъем интерфейса закрыт заглушкой и опломбирован. Подключение к счетчику имеют право производить только специалисты газоснабжающих организаций и предприятия-изготовителя.

Весь архив состоит из трех частей: архив часовых данных (за последние 85 суток), архив суточных данных (за 2,5 года) и архив месячных данных (за 6 лет). Счетчик также сохраняет в своем архиве данные о неисправностях счетчика и нештатных ситуациях. Запись данных в архив производится каждый час.
12  СВЕДЕНИЯ ОБ ИЗГОТОВЛЕНИИ И ПОВЕРКЕ
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13  СВЕДЕНИЯ О ПРОДАЖЕ И ВВОДЕ В ЭКСПЛУАТАЦИЮ
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1 ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ
Настоящий паспорт-руководство по эксплуатации распространяется на счетчики газа бытовые ультразвуковые РБГ У (далее – счетчик) и предназначен для ознакомления с их устройством, техническими характеристиками и содержит сведения, необходимые для их монтажа, правильной и безопасной эксплуатации.

1.1 Счетчик предназначен для измерения и коммерческого учета израсходованного количества природного газа по ГОСТ 5542‑2014 или паров сжиженного углеводородного газа по ГОСТ 20448‑2018 с приведением измеренного в рабочих условиях объема газа к стандартным условиям по температуре газа 293,15 К (20 °С) и без приведения,  с  максимальным  избыточным рабочим давлением газа 50 кПа, с отображением информации об объеме потребленного газа на табло счетчика, архивированием и возможностью передачи информации в централизованную систему учета.

Счетчик выпускается четырех типоразмеров G1,6, G2,5, G4, G6, каждый в двух исполнениях:

- Тк А - с температурной коррекцией, с архивом;

- А - без температурной коррекции, с архивом; 
- М – наличие функции беспроводной передачи данных.
Счетчик предназначен для применения в жилищно-коммунальном и бытовом хозяйстве.
1.2 Метод измерения, реализованный в счётчике, основан на принципе поочерёдного излучения электроакустическими преобразователями ультразвуковых импульсов по потоку газа и против него, приема прошедших через поток газа сигналов, измерения времени их распространения в расходомерном участке и произведении вычислений прошедшего через счетчик объема газа в рабочих условиях (в соответствии с ГОСТ 8.611-2013 «Расход и количество газа. Методика (метод) измерений с помощью ультразвуковых преобразователей расхода») с дальнейшим выводом объема газа (V) на ЖКИ счётчика. Для вычисления объема газа, приведенного к стандартным условиям по температуре, используются также данные, поступающие с датчика температуры.
1.3 Условия эксплуатации:

- температура окружающего воздуха от минус 30 ºС до 55 ºС;   - влажность не более 95% при температуре 35 ºС;

- атмосферное давление от 645 до 800 мм. рт. ст. (от 86 до 106,7 кПа);

- максимальное рабочее избыточное давление газа 50 кПа.

1.4 Основные технические характеристики
	Наименование характеристики, единицы измерения
	G1,6
	G2,5
	G4
	G6

	Максимальный расход газа Qмакс, м3/ч
	2,5
	4,0
	6,0
	10,0

	Номинальный расход газа Qном, м3/ч
	1,6
	2,5
	4,0
	6,0

	Минимальный расход газа Qмин, м3/ч
	0,016
	0,025
	0,04
	0,06

	Потеря давления при Qмакс, Па, не более
	200
	250
	200
	250

	Диаметр условного прохода Ду
	15
	20

	Температура измеряемого газа, ºС
	от минус 30 до 55

	Пределы основной относительной погрешности в           -   Qмин ≤ Q < 0,1Qном
нормальных условиях, %, не более, при расходах:         -   0,1Qном ≤ Q ≤ Qмакс
	± 3,0
± 1,5

	Дополнительная относительная погрешность в рабочем диа-       - РБГ У Тк А

пазоне температур, %/ºС, не более для счетчиков исполнений:   -  РБГ У А
	0,15
0,60

	Порог чувствительности,  м3/ч, не более
	0,004
	0,006
	0,010
	0,015

	Степень защиты по ГОСТ 14254
	IP54

	Габаритные размеры,  мм, не более
	192х82х48
	232х82х56

	Присоединительные параметры:

- расстояние между входным и выходным патрубками, мм, не более

- резьба накидной гайки входного и выходного патрубков
- внешняя резьба входного, и резьба накидной гайки выходного патрубков *
	177

G1/2
-
	218

G3/4 
М30х2 – G3/4 

	Ёмкость отсчетного устройства, м3
	99999,999

	Масса, кг, не более
	0,5
	0,6

	Средний срок службы счетчика, лет, не менее
	20


Электрическое питание счетчика осуществляется от литиевой батареи с номинальным напряжением 3,6 В, обеспечивающей поддержание работоспособности без замены батареи не менее 10 лет.

Счетчик имеет энергонезависимую память для хранения часовых, суточных и месячных значений объема газа, а также нештатных ситуаций и неисправностей с указанием времени, и характера их возникновения.

Хранение параметров и архивных данных счетчика обеспечивается в течение всего срока его службы.
Счетчик имеет последовательный интерфейс типа RS‑232 для передачи текущих и архивных данных на ПК или в системы дистанционного сбора и передачи информации (при передаче данных уменьшается ресурс работы батареи счетчика).
Счетчик может оснащаться внешним или внутренним модулем передачи данных (радиомодем (433МГц, 868МГц), GSM, NBIoT, LPWAN-модемы). 
Программное обеспечение счетчика имеет защиту от несанкционированного вмешательства. 

Расход перегрузки составляет 1,2Qмакс. При этом расходе счетчик может функционировать с заявленной погрешностью не более 1 часа в сутки.

По устойчивости и прочности к воздействию температуры и влажности окружающего воздуха счетчик соответствует группе С1 по ГОСТ 12997‑84 (ГОСТ Р 52931‑2008).
По устойчивости и прочности к механическим воздействиям при эксплуатации счетчик соответствует группе L1 по ГОСТ 12997‑84 (ГОСТ Р 52931‑2008), при транспортировании - группе N2 по ГОСТ 12997‑84 (ГОСТ Р 52931‑2008).
Счетчик устойчив к воздействию переменного магнитного поля с частотой 50 Гц и напряженностью 400 А/м.
Счетчик устойчив  к  воздействию  электростатических  разрядов  в  соответствии  с  СТБ IEC 61000‑4‑2‑2011  (ГОСТ 30804.4.2‑2013) по критерию качества функционирования А испытательный уровень 2.

Счетчик устойчив к воздействию радиочастотного электромагнитного поля в соответствии с СТБ IEC 61000‑4‑3‑2009 (ГОСТ 30804.4.3‑2013) по критерию качества функционирования А испытательный уровень 2.

Предприятие-изготовитель оставляет за собой право вносить в конструкцию счетчика изменения, не влияющие на его метрологические характеристики.

2  ОБЩИЕ УКАЗАНИЯ

2.1 При покупке счетчика необходимо проверить:

- комплектность счетчика;

- наличие и целостность клейм-наклеек (см. рис. 1);

- отсутствие механических повреждений;

- отметки в паспорте-руководстве о поверке и продаже счетчика;

- сверить типоразмер, исполнение и номер счетчика, с указанными в паспорте-руководстве.

2.2 Установку, монтаж, ввод в эксплуатацию, ремонт и обслуживание счетчика должны осуществлять организации, имеющие разрешение на проведение этих работ.

2.3 При эксплуатации счетчика необходимо соблюдать следующие правила:

- не допускать попадания жидкостей, струй пара, грязи на счетчик. 
- загрязненные поверхности счетчика протирать влажной, а затем сухой салфеткой (не допускается использовать для очистки органические растворители: бензин, ацетон и. т. п.);

- не допускать нарушения клейм-наклеек, механических повреждений, ударов. 
2.4 Самостоятельная установка, разборка и проведение ремонтных работ счетчика ЗАПРЕЩЕНЫ. 
3  КОМПЛЕКТНОСТЬ

3.1 В комплект поставки счетчика входит:

- счетчик газа бытовой ультразвуковой РБГ У – 1 шт.; 
- паспорт-руководство по эксплуатации – 1 экз.; 
- прокладка паронитовая – 2 шт.;
- упаковка – 1 шт.; 
- методика поверки (по отдельному заказу) – 1 экз.; 

- блок телеметрии (по отдельному заказу) – 1 шт.;

- штуцер (по отдельному заказу) – 2 шт.;

- прокладка резиновая (по отдельному заказу) – 2 шт.;
4  УСТАНОВКА СЧЕТЧИКА

4.1 Внешний вид счетчика, места пломбирования показаны на рисунке 1.

4.2 Счетчик  без клейм-наклеек  на корпусе  и  оттиска  клейма  поверителя  в  паспорте  или  своевременно  не поверенный, к установке и эксплуатации не допускается.

4.3 Счетчик может устанавливаться в газовую магистраль вертикально, горизонтально, наклонно в соответствии с направлением подачи газа (указано стрелкой на дне корпуса счетчика) и с соблюдением норм и требований по газоснабжению и газопотреблению.
4.4 Для  удобства  считывания  информации  окошко  счетчика поворачивается на 90º в обе стороны от вертикального положения.
4.5 При установке счетчика вне закрытого помещения его необходимо размещать в месте, исключающем прямое попадание на него солнечных лучей и атмосферных осадков.
4.6 Рекомендуется  перед  счетчиком  устанавливать  отсечной (управляемый) клапан и фильтр.

4.7 Установку счетчика следует проводить в следующей последовательности: 
- снять заглушки с торцов входного и выходного патрубков счетчика;

- соединить входной патрубок счетчика с газовым краном на трубе газопровода, подложив прокладку из комплекта поставки;

- затянуть накидную гайку (ключ  рожковый  24 мм  для  счетчиков  G1,6/G2,5 и  ключ рожковый 30 мм для счетчиков G4/G6). При  этом  необходимо  фиксировать положение счетчика другим ключом  за  квадратную ступень  патрубка  (ключ  рожковый  27 мм  для счетчиков  G1,6  и  G2,5  и  ключ  рожковый  32 мм  для  счетчиков  G4  и  G6).  Крутящий  момент  при  затягивании накидных гаек не должен превышать 50 Нм;
- соединить выходной патрубок с газовой трубой (шлангом), подложив прокладку, и затянуть накидную гайку;

- плавно открыть газовый кран, установленный перед счётчиком, и проверить на отсутствие утечки газа.
4.8 Дополнительные сведения по установке и эксплуатации счетчика можно получить на сайте RUSBELGAZ.BY.
ВНИМАНИЕ!      1. При установке счетчика должен быть обеспечен свободный доступ к кнопке для возможности 
включения показаний на ЖКИ (табло) счетчика.
2. Внутренний диаметр трубопровода в месте соединения со штуцером счётчика должен быть:

- для счётчиков G1,6/G2,5 не более 16 мм;

- для счётчиков G4/G6 не более 20 мм.
3. При проверке герметичности соединений счетчика с трубопроводом не допускается попадание воды, мыльного  раствора и других жидкостей на корпус счётчика.
5  УКАЗАНИЕ МЕР БЕЗОПАСНОСТИ

5.1 Безопасность конструкции счетчика по ГОСТ 12.2.003‑91.

5.2 Все работы по монтажу счетчика должны выполняться при закрытом газовом кране с соблюдением требований раздела 4 настоящего паспорта-руководства. 

5.3 Счетчик не должен испытывать нагрузок от трубопровода (изгиб, сжатие, растяжение, кручение, перекосы, вибрация, несоосность патрубков, неравномерность затяжки крепежных элементов).

ВНИМАНИЕ!  При появлении запаха газа в помещении следует немедленно закрыть газовый кран, открыть форточку и сообщить в соответствующие службы.
6  ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ И ПОВЕРКА
6.1 Счетчик не требует специального технического обслуживания за исключением проведения периодической поверки с обязательной заменой элемента питания.

6.2 Поверка счетчика осуществляется в соответствии с методикой поверки МРБ МП.2464-2014 «Счетчики газа бытовые ультразвуковые РБГ У». Методика поверки.

6.3 Межповерочный интервал в Республике Беларусь – 96 месяцев, в Российской Федерации – 10 лет.

6.4 При появлении предупреждения о необходимости замены элемента питания (п. 11.1) до истечения межповерочного интервала потребитель должен обратиться в газоснабжающую организацию.

6.5 Замену и утилизацию элемента питания должна производить организация, имеющая разрешение на проведение работ по ремонту счетчиков газа.

7  УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ И ТРАНСПОРТИРОВАНИЯ

7.1 Условия транспортирования и хранения счетчика должны соответствовать маркировке на таре.

7.2 Счётчик до введения в эксплуатацию необходимо хранить на складе в упаковке изготовителя при температуре окружающего воздуха от 5 ºС до 40 ºС и относительной влажности воздуха не более 80% без конденсации влаги. При хранении счетчик не должен подвергаться воздействию коррозионно-активных паров.

7.3 Транспортирование счетчика производить железнодорожным или автомобильным транспортом в соответствии с правилами перевозки грузов, действующими на данном виде транспорта.

7.4 Во время погрузочно-разгрузочных работ счетчик не должен подвергаться ударам и воздействию атмосферных осадков.

7.5 После транспортировки счетчика при отрицательной температуре окружающего воздуха перед установкой необходимо выдержать его в помещении с положительной температурой не менее трех часов, во избежание конденсации влаги.
8  ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ

8.1 Изготовитель гарантирует соответствие счетчика требованиям технических условий ТУ BY 809001016.004‑2014 при соблюдении потребителем условий хранения, транспортирования, монтажа и эксплуатации.

8.2 Гарантийный срок эксплуатации счетчика – 30 месяцев с даты ввода его в эксплуатацию, но не более 36 месяцев с даты изготовления.
8.3  Изготовитель не несет гарантийных обязательств в случае выхода счетчика из строя, если:

- нарушено клеймо-наклейка изготовителя (ОТК) или имеются механические повреждения счетчика;

- не предъявлен паспорт-руководство по эксплуатации счетчика;

- нарушены потребителем требования настоящего паспорта-руководства по эксплуатации.

8.4 Предприятие-изготовитель не принимает претензий по некомплектности и механическим повреждениям после продажи счетчика через розничную сеть.

8.5 Для проведения гарантийного ремонта счетчик должен направляться на предприятие-изготовитель в комплекте с паспортом-руководством.
9  СЕРТИФИКАЦИЯ

9.1 Тип счетчиков газа бытовых ультразвуковых РБГ У зарегистрирован:

- в Государственном реестре средств измерений Республики Беларусь под номером РБ 03 07 5597 14, сертификат об утверждении типа средств измерений № 13155, действителен до 30 января 2025 г.
- в Государственном реестре средств измерений Российской Федерации под номером 61367-15, свидетельство об утверждении типа СИ BY.C.29.999.A № 59546, действительно до 19 августа 2020 г.
- в Государственном реестре средств измерений Республики Узбекистан под номером 02.3868-19, сертификат об утверждении типа средств измерений № 02.7168, действителен до 08 октября 2024 г.
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